ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ УНИВЕРСАЛЬНОГО СТАЦИОНАРНОГО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМОГО РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА С РАБОЧЕЙ СТАНЦИЕЙ ЛАБОРАНТА

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АУКЦИОНА:

СОДЕРЖАНИЕ:

стр.

| 1 | Извещение о проведении открытого аукциона | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Техническое задание на универсальный стационарный дистанционно управляемый ренгенодиагностический комплекс с рабочей станцией лаборанта | 5 |
| 3 | Технические характеристики | 6 |
| 4 | Требования заказчика к качеству и условиям поставки товара | 11 |
| 5 | Источник финансирования. Порядок оплаты и порядок формирования цены контракта | 11 |
| 6 | Требования к сроку и порядку предоставления обеспечения заявки на участие в аукционе | 11 |
| 7 | Требования к сроку и порядку предоставления обеспечения исполнения контракта | 11 |
| 8 | Требования к сроку и порядку подписания муниципального контракта | 11 |
| 9 | Порядок проведения аукциона | 12 |
| 10 | Инструкция для участников размещения заказа | 13 |
| 11 | Форма заявки на участие в аукционе | 21 |
| 12 | Форма анкеты участника размещения заказа | 22 |
| 13 | Форма аукционного предложения | 23 |
| 14 | Проект муниципального контракта | 20 |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ УНИВЕРСАЛЬНОГО СТАЦИОНАРНОГО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМОГО РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  НА 1 КВАРТАЛ 2009 ГОДА

1. Форма торгов: открытый аукцион

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона муниципального заказчика:

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Великие Луки

182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная, д. 10; факс. 8-81153-7-44-84, тел. 8-81153-7-29-67.

e-mail: Vlkcgb@ellink.ru

3. Предмет контракта. Начальная (максимальная) цена контракта.

Универсальный стационарный дистанционно управляемый рентгенодиагностический комплекс с рабочей станцией лаборанта (1 штука). Начальная (максимальная) цена контракта  – 6 300 000 (Шесть миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек.

Техническое задание на поставку оборудования отражено в документации об аукционе.

5. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт на котором размещена документация об аукционе:

Срок предоставления:

Дата начала: 29 ноября 2008 года

Дата окончания: 18 декабря 2008 года

Документация об аукционе может быть получена со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона всеми заинтересованными участниками на основании заявления, поданного муниципальному заказчику в письменной форме (в том числе в форме электронного документа) по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная, д. 10, МУЗ «ЦГБ» г. Великие Луки (отдел по правовым вопросам и маркетингу) Документация об аукционе выдается на магнитном носителе (дискете) или отправляется по электронной почте бесплатно.

Для ознакомления документация об аукционе размещается на сайте г. Великие Луки – www.velikieluki.ru.. А также размещается в официальном печатном издании «Великолукская правда Новости»

6. Время и дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 18 декабря 2008 года в 15 часов 00 минут

7. Аукцион состоится в 11 часов30 минут 19 декабря 2008 года по адресу:  182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 24, здание Администрации города Великие Луки, каб. №1.

Преимущества предоставляемые осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов - не установлены.

Обращаем ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, скачавшие комплект аукционной документации на официальном сайте и не направившие заявление на получение аукционной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений аукционной документации Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к аукционной документации.

Заказчик МУЗ «ЦГБ» г. Великие Луки

И.О. Главного врача							В.В. Жиленков

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМЫЙ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС С РАБОЧЕЙ СТАНЦИЕЙ ЛАБОРАНТА

Требуется универсальный стационарный дистанционно управляемый рентгенодиагностический комплекс, который предназначен для проведения всего спектра основных рентгенологических исследований, включая снимки, просвечивание и линейную томографию.

Аппарат должен соответствовать настоящим техническим требованиям, иметь регистрационное удостоверение, сертификат соответствия Госстандарта России и санитарно-эпидемиологическое заключение.

Общие положения.

1. Обязательное заполнение всех пунктов данных технических требований. Поставщики, представившие заявки с недостоверной информацией, заполненные не в полном объеме, отстраняются от дальнейшего участия в конкурсе. Приведенные данные должны подтверждаться технической документацией.

Общие требования:

1. Рентгеновский аппарат должен быть универсальным и предназначен для проведения всех видов диагностических исследований на одном рабочем месте:

- Цифровая рентгеноскопия и цифровая рентгенография с возможностью выполнения серийной съёмки и прицельных снимков в экранно-снимочном устройстве поворотного стола штатива.

- Рентгеноскопия с возможностью выполнения серийной съёмки и прицельных снимков;

- Рентгенография на кассету с плёнкой, в том числе снимок пациента на
каталке.

- Рентгеновская томография.

2. Конструкция рентгеновского аппарата должна обеспечивать возможность дистанционного управления всеми функциями аппарата и цифровой системы из пультовой без облучения медицинского персонала.

Аппарат должен иметь в составе:

1. Телеуправляемый стол-штатив, оборудованный электроприводами всех перемещений с дистанционным управлением (ДУ);

2. Экранно-снимочное устройство (ЭСУ), интегрированное с колонной рентгеновского излучателя;

3. Телевизионная система высокой четкости с усилителем рентгеновского изображения (УРИ) на основе ПЗС-матрицы

4. Монитор для рентгеноскопии

5. Высокочастотное питающее устройство

6. Универсальный пульт управления;

7. АРМ

8. Двухфокусный рентгеновский излучатель с коллиматором;

9. Комплект расходных материалов и индивидуальных средств защиты;

10. Переговорное устройство

Технические характеристики:

| № п.п. |  | Описание требований | Требуемая функция или величина параметра |  | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Поворотный стол-штатив |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Форма поверхности деки стола | прямая |  |  |
| 1.2 |  | Коэффициент поглощения декой рентгеновского излучения, мм AL эквивалента, не более | 0,7 |  |  |
| 1.3 |  | Длина деки, мм, не более | 2100 |  |  |
| 1.4 |  | Ширина деки, мм, не менее | 740 |  |  |
| 1.5 |  | Дистанционное управление перемещениями штативом | наличие |  |  |
| 1.6 |  | Возможность управления перемещениями стола-штатива непосредственно с консоли управления, расположенной на столе | наличие |  |  |
| 1.7 |  | Диапазон углов наклона стола - штатива, град, не менее | + 90° / - 30° |  |  |
| 1.8 |  | Скорость наклона стола - штатива, плавно изменяющаяся в диапазоне, гр/сек, не менее | 0 – 6,0 |  |  |
| 1.9 |  | Автоматическая остановка стола в горизонтальном положении | наличие |  |  |
| 1.10 |  | Диапазон поперечного перемещения деки, мм, не менее | 340 |  |  |
| 1.11 |  | Скорость перемещения деки в поперечном направлении, плавно изменяющаяся в диапазоне, см/сек | 0 - 5 ,0 |  |  |
| 1.12 |  | Максимально возможная зона исследования в длину без перемещения пациента, мм, не менее | 2100 |  |  |
| 1.13 |  | Скорость перемещения деки в продольном направлении, плавно изменяющаяся в диапазоне, см/сек | 0 - 5 ,0 |  |  |
| 1.14 |  | Расстояние дека - кассета, мм, не более | 78 |  |  |
| 1.15 |  | Высота деки стола над полом, не более, мм | 860 |  |  |
| 1.16 |  | Синхронизация перемещения колонны и приёмника | наличие |  |  |
| 1.17 |  | Автоматическая центровка излучателя относительно центра приёмника | наличие |  |  |
| 1.18 |  | Максимальный вес пациента, кг, не менее | 200 |  |  |
| 1.19 |  | Наличие таймера для рентгеноскопии | наличие |  |  |
| 1.20 |  | Звуковая индикация облучения | наличие |  |  |
| 1.21 |  | Упоры для плеч | наличие |  |  |
| 1.22 |  | Съёмные ручки, расположенные с каждой стороны стола | наличие |  |  |
| 1.23 |  | Компрессионный пояс | наличие |  |  |
| 1.24 |  | Педали для переключения ногой режимов рентгеноскопия-рентгенография | наличие |  |  |
| 1.25 |  | Съёмная подставка для ног | наличие |  |  |
| 1.26 |  | Подставка для стакана с барием | наличие |  |  |
| 2. Колонна излучателя |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Скорость перемещения колонны с ЭСУ в продольном направлении, см/сек. | 0 - 12 |  |  |
| 2.2 |  | Тип привода колонны | моторный |  |  |
| 2.3 |  | Диапазон плавного изменения фокусного расстояния, мм, не хуже | 1150 - 1500 |  |  |
| 2.4 |  | Автоматическая фиксация фокусного расстояния в положениях, мм | 1150 - 1350 - 1500 |  |  |
| 2.5 |  | Поворот излучателя вокруг собственной оси, град., не менее | +180° / -18° |  |  |
| 2.6 |  | Индикация на дисплее угла наклона стола и угла наклона излучателя | наличие |  |  |
| 2.7 |  | Двойная защита приёмника и излучателя от столкновений при перемещении штатива: - с помощью концевых датчиков - с помощью программного обеспечения | наличие наличие |  |  |
| 2.8 |  | Компрессионный тубус: |  |  |  |
| 2.8.1 |  | Тубус с дистанционным управлением | наличие |  |  |
| 2.8.2 |  | Диапазон перемещения, мм, не менее | 550 |  |  |
| 2.8.3 |  | Автоматическое отведение в нерабочую зону | наличие |  |  |
| 2.9 |  | Томография: |  |  |  |
| 2.9.1 |  | Фокусное расстояние при томографии, мм, не менее | 1150 |  |  |
| 2.9.2 |  | Возможность проведение томографии при любом угле наклона стола-штатива | Наличие |  |  |
| 2.9.3 |  | Количество углов томографии, шт, не менее | 3 |  |  |
| 2.9.4 |  | Величина углов томографии, град. | 8, 20, 40 |  |  |
| 2.9.5 |  | Скорость томографии на каждый угол, не менее | по 2 на угол |  |  |
| 2.9.6 |  | Диапазон плавной регулировки высоты среза томографии, мм, не хуже | 0 - 330 |  |  |
| 2.9.7 |  | Точность установки высоты слоя, мм, не более | 1 |  |  |
| 2.9.8 |  | Возможность выбора шага при проведении томографии в диапазоне не хуже, мм | 1-10 |  |  |
| 2.9.9 |  | Последовательные экспозиции с автоматическим изменением высоты среза (одинаковым интервалом) | наличие |  |  |
| 3. Рентгеновский излучатель с коллиматором |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Количество фокусных пятен в рентгеновской трубке, шт, не менее | 2 |  |  |
| 3.2 |  | Размер фокусных пятен, мм, не хуже | 0,6х0,6 1,2х1,2 |  |  |
| 3.3 |  | Мощность фокусных пятен, кВт, не менее | 27 / 75 |  |  |
| 3.4 |  | Максимальное напряжение на трубке, кВ, не менее | 150 |  |  |
| 3.5 |  | Теплоёмкость излучателя, кДж, не менее | 900 |  |  |
| 3.6 |  | Трубка с 2-х скоростным анодом - 3000 и 9000 об/мин | наличие |  |  |
| 3.7 |  | Коллиматор: |  |  |  |
| 3.7.1 |  | Количество диафрагм коллиматора, не менее | 3 |  |  |
| 3.7.2 |  | Глубинная диафрагма | наличие |  |  |
| 3.7.3 |  | Щелевая диафрагма, количество шторок | наличие, 4 шторки |  |  |
| 3.7.4 |  | Ирисовая диафрагма, количество лепестков | наличие, 12 лепестков |  |  |
| 3.8 |  | Автоматическая коллимация по выбранному рабочему полю РЭОПа | Наличие |  |  |
| 3.9 |  | Автоматическая коллимация по формату кассеты | Наличие |  |  |
| 3.10 |  | Возможность ручного коллимирования | Наличие |  |  |
| 3.11 |  | Максимальная площадь коллимации, мм, не менее | 430х430 |  |  |
| 3.12 |  | Минимальная площадь коллимации, мм не более | 0х0 |  |  |
| 3.13 |  | Тип центратора | световой |  |  |
| 4. Приемник изображения |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Номинальный диаметр УРИ, дюйм, не менее | 12" |  |  |
| 4.2 |  | Количество рабочих полей, не менее | 3 |  |  |
| 4.3 |  | Размеры рабочих полей РЭОПа, мм, не менее | 290 / 215 / 160 |  |  |
| 4.4 |  | Разрешающая способность УРИ, п.л./мм, не менее | 1,4/ 1,8/ 2,2 |  |  |
| 4.5 |  | Разрешающая способность РЭОП, п.л./мм, не менее | 4,6 / 5,0 / 5,6 |  |  |
| 4.6 |  | Количество активных элементов ПЗС матрицы, пикселей, не менее | 1024х1024 |  |  |
| 4.7 |  | Поддержка режима импульсной рентгеноскопии (пульс-флюоро) | наличие |  |  |
| 4.8 |  | Скорость съемки в режиме импульсной рентгеноскопии пульс-флюоро), кадр./сек., не менее | 1-30 |  |  |
| 4.9 |  | Разрешающая способность видеомонитора, не менее | 1280х1024 |  |  |
| 4.10 |  | Количество видеомониторов для рентгеноскопии | 1 |  |  |
| 4.11 |  | ЖК видеомонитор | наличие |  |  |
| 4.12 |  | Размер видеомонитора, мм, не менее | 480 |  |  |
| 4.13 |  | Количество уровней шумоподавления, не менее | 4 |  |  |
| 4.14 |  | Функция запоминания последнего кадра | наличие |  |  |
| 4.15 |  | Форматы используемых рентгеновских кассет, мм | от 180х240 до 350х430 |  |  |
| 4.16 |  | Деление плёнки вертикально | 1-2-3-4 на всех размерах кассет |  |  |
| 4.17 |  | Автоматическая заправка, центровка и распознавание формата кассеты (формат-автоматика) | наличие |  |  |
| 4.18 |  | Возможность съёмки без растра | наличие |  |  |
| 5. Рентгеновское питающее устройство (РПУ) |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Высокочастотное питающее устройство | Наличие |  |  |
| 5.2 |  | Мощность генератора, кВт, не менее | 55 |  |  |
| 5.3 |  | Частота преобразования, кГц, не менее | 240 |  |  |
| 5.4 |  | Тип преобразования частоты | двухступенчатое |  |  |
| 5.5 |  | Диапазон анодного напряжения, кВ, не менее | 40 - 150 |  |  |
| 5.6 |  | Шаг изменения анодного напряжения, кВ | 1 |  |  |
| 5.7 |  | Диапазон тока рентгеновской трубки, мА, не менее | 10-630 |  |  |
| 5.8 |  | Диапазон количества электричества, мАс, не менее | 0,4 – 1000 |  |  |
| 5.9 |  | Поддержка режимов: |  |  |  |
| 5.9.1 |  | непрерывной рентгеноскопии | наличие |  |  |
| 5.9.2 |  | импульсной рентгеноскопии (пульс-флюоро) | наличие |  |  |
| 5.9.3 |  | цифровых снимков | наличие |  |  |
| 5.9.4 |  | снимков на плёнку | наличие |  |  |
| 5.10 |  | Минимальное время экспозиции, мс, не более | 1 |  |  |
| 5.11 |  | Выбор режимов органоавтоматики с возможностью ручной регулировки | наличие |  |  |
| 5.12 |  | Количество программ органоавтоматики, не менее | 100 |  |  |
| 5.13 |  | Модульная конструкция питающего устройства, состоящая из нескольких инверторов | наличие |  |  |
| 5.14 |  | Количество инверторов, шт., не менее | 4 |  |  |
| 5.15 |  | Обеспечение работы аппарата при выходе из строя одного или нескольких инвертеров | наличие |  |  |
| 5.16 |  | Возможность подключения к питающему устройству вертикальной стойки с цифровой камерой | наличие |  |  |
| 5.17 |  | Язык индикации параметров и маркировки органов управления | Русский |  |  |
| 5.18 |  | Индикация фактической длительности снимка в секундах и экспозиции в мАс | наличие |  |  |
| 5.19 |  | Автоматический контроль экспозиции | наличие |  |  |
| 5.19.1 |  | Чувствительность, не более | 60 - 80 pC/mGy |  |  |
| 5.19.2 |  | Разность измеряемого поля, процент, не более | <5 |  |  |
| 5.19.3 |  | Диапазон экспозиционной дозы, с, не менее | <1мс - 10сек |  |  |
| 5.19.4 |  | Фактор ослабления, не более | <1.04 |  |  |
| 5.19.5 |  | Возможность проведения исследований без экспонометра | наличие |  |  |
| 5.20 |  | Параметры сети питания | 380В±10%, 50 Гц |  |  |
| 6. Единый пульт управления |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Единый пульт для управления питающим устройством и штативом | наличие |  |  |
| 6.2 |  | Манипуляторы для управления перемещения стола-штатива | Тип "джойстик" |  |  |
| 6.3 |  | Язык отображения информации о работе комплекса | русский |  |  |
| 6.4 |  | Сенсорный экран управления РПУ и УРИ, типа (touch-screen) | наличие |  |  |
| 6.5 |  | Диагональ сенсорного экрана touch-screen, мм, не менее | 260 |  |  |
| 7. Аппаратно-программный комплекс АРМ |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | АРМ рентгенлаборанта | наличие |  |  |
| 7.2 |  | Размер монитора АРМ лаборанта, не менее | ЖК 20" |  |  |
| Персональные характеристики АРМ лаборанта |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Общий объем дисковой памяти, Гб, не менее |  | 600 |  |  |
| 7.3.2 | Система безопасного хранения данных - дублирование текущих данных на резервные диски |  | Наличие |  |  |
| 7.3.3 | Выбор режимов органоавтоматики с АРМ: автоматические уставки режима съёмки в зависимости от выбранного органа (мА, кВ, мАс) с возможностью ручной регулировки |  | Наличие |  |  |
| 7.3.4 | Автоматическое внесение в базу данных информации о проведённом плёночном исследовании |  | Наличие |  |  |
| 7.3.5 | Функции постобработки изображения: |  |  |  |  |
| 7.3.5.1 | Возможность нанесения поверх снимка аннотаций |  | Наличие |  |  |
| 7.3.6 | Создание протоколов, аннотаций, отчетов: |  |  |  |  |
| 7.3.6.1 | автоматическое создание отчёта по аппарату |  | Наличие |  |  |
| 7.3.6.2 | Архивация данных на внешние носители |  | Наличие |  |  |
| 7.3.7 | Поддержка DICOM: |  |  |  |  |
| 7.3.7.1 | Возможность работы с медицинской информацией, полученной с цифрового рентгенографического и рентгеноскопического оборудования |  | Наличие |  |  |
| 7.3.7.2 | Функция получения задания на исследование в формате DICOM |  | Наличие |  |  |
| 8. Прочие условия |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Индивидуальные средства защиты | Наличие |  |  |
| 8.2 |  | Переговорное устройство | Наличие |  |  |
| 8.3 |  | Набор кассет с усиливающими экранами | Наличие |  |  |
| 8.4 |  | Комплект мебели | Наличие |  |  |
| 9. Требования к предлагаемому оборудованию |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Соответствие требованиям нормативных документов: ГОСТ 26140-84, ГОСТ 26141-84, ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р 50267.0.3-99 (МЭК 60601-1-3-94), ГОСТ Р 50267.7-95 (МЭК 601-2-7-87), ГОСТ Р 50267.28-95 (МЭК 601-2-28-93), ГОСТ Р 50267.32-99, (МЭК 60601-2-32-94); СанПиН 2.6.1.1192-03 | Наличие |  |  |
| 9.2 |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |  |
| 9.3 |  | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |  |
| 9.4 |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |  |
| 9.5 |  | Гарантия на всю систему, месяцев, не менее | 12 |  |  |
| 9.6 |  | Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками и т.д. | Наличие |  |  |
| 9.7 |  | Возможность установки в помещении площадью не менеее 16 м2 | Наличие |  |  |
| 9.8 |  | Подготовка рекомендуемого плана кабинета и технического задания на реконструкцию кабинета | Наличие |  |  |
| 9.9 |  | Проведение монтажных и пусконаладочных работ | Наличие |  |  |
| 9.10 |  | Инструктаж специалистов заказчика работе на аппарате | Наличие |  |  |
| 9.11 |  | Инструкция пользователя и сервисная документация на русском языке | Наличие |  |  |
| 9.12 |  | Оборудование должно быть выпущено не ранее 2008 года | наличие |  |  |

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К КАЧЕСТВУ И УСЛОВИЯМ

ПОСТАВКИ ТОВАРА

1. Срок поставки товара:  3 месяца с момента заключения муниципального контракта

# 2. Место поставки товара: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Пушкина, д. 5.

3. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать ГОСТ и сопровождаться сертификатами соответствия заверенные надлежащим образом, паспортами качества.

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА.

1.      Источники финансирования: средства муниципального бюджета.

2. Цена контракта, предлагаемая участником аукциона непосредственно при проведении аукциона, включает НДС, транспортные расходы, монтаж, стоимость тары, упаковки, маркировки, а также расходы на оплату таможенных пошлин, лицензионных сборов и других обязательных платежей (окончательная фиксированная цена контракта).

3. Заказчик обязуется произвести 30% авансовый платеж от цены контракта. Оставшаяся сумма выплачивается в течение 30-ти дней со дня поставки товара на основании представленного поставщиком счета-фактуры.

4. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с исполнителями работ, установлен российский рубль.

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Требования к обеспечению исполнения контракта не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ПОРЯДКУ ПОДПИСАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1. Муниципальный контракт заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

1. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

2. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

3. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном частью 2 предыдущего раздела, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

4. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона».

5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной  (максимальной) цены контракта.

6. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

8. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта, «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ  УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Даты и время основных этапов проведения  аукциона

1.1. Дата опубликования извещения о проведении аукциона – 28 ноября 2008 года

1.2. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе – 29 ноября 2008 года по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная, д. 10 (отдел по правовым вопросам и маркетингу)

1.3. Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе – 18 декабря 2008 года в 15 часов 00 минут

1.4. Место, время и дата начала рассмотрения заявок – 18 декабря 2008 года в 15 часов 00 минут

1.5. Дата окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе – 18 декабря 2008 года в 17 часов

1.6. Место, дата и время проведения аукциона –  19 декабря 2008 года в 11 часов 30 минут, по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д.24, здание Администрации города Великие Луки, каб.№1

2. Общие положения

2.1. Аукцион является открытым.

2.2. Муниципальный закачик по размещению заказа – Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Великие Луки.

2.3. Участник размещения заказа - лицо, претендующее на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2.4. Подача заявок на участие в аукционе в форме электронного документа и электронная форма участия в аукционе не предусматриваются.

3. Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для проведения открытого аукциона

3.1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.

3.2. Гражданский кодекс Российской Федерации.

3.3. Федеральный закон от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3.4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 года №236-р утверждаемое Перечень товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона.

4. Организация и  порядок проведения открытого аукциона

4.1. Извещение о проведении аукциона опубликовывается в газете «Великолукская правда Новости» и размещается на официальном сайте www.velikieluki.ru не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

4.2. Для организации и проведения аукциона уполномоченный орган по размещению заказа разрабатывает документацию об аукционе.

4.3. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной  документацией об аукционе.

4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные после даты окончания приема заявок на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

4.5. Уполномоченным органом до опубликования извещения о проведении открытого аукциона принимается решение о создании комиссии, определяется ее состав и порядок работы, назначается председатель комиссии, а также ведущий аукциона.

4.6. Аукционная комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, а также проводит аукцион и составляет протокол аукциона.

4.7. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

4.8. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

4.9. Единая комиссия в случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух или более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, не рассматривает все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, и эти заявки возвращаются такому участнику.

4.10. Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона, но не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается уполномоченным органом в газете «Великолукская правда Новости» в течение 5 рабочих дней и размещается на официальном сайте www.velikieluki.ru в течение 2 дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

4.11. При проведении аукциона уполномоченный орган ведет протокол аукциона, который в день проведения аукциона подписывается членами аукционной комиссии и в течение дня, следующего за днем подписания размещается на официальном сайте www.velikieluki.ru

4.12.  Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

4.13. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить уполномоченному органу в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона.

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

4.14. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона протокол и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый в документации об аукционе.

4.15. Победитель аукциона должен подписать и представить муниципальному заказчику муниципальный контракт в течение 10 дней со дня подписания протокола аукциона.

5. Требования к участникам размещения заказа путем проведения аукциона

5.1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, составляющих предмет аукциона.

5.2. Участник размещения заказа - юридическое лицо не должен находиться в процессе ликвидации, признан банкротом по решению арбитражного суда и в отношении его не должно быть открыто конкурсное производство. В отношении участника размещения заказа – индивидуального предпринимателя не должно быть решения арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.

5.3. Деятельность участника размещения заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

5.4. Участник размещения заказа не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.5. Сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

6. Порядок предоставления документации об аукционе

6.1. Документация об аукционе выдается со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа по адресу, указанному в п.1 извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе выдается на магнитном носителе (дискете) или отправляется по электронной почте бесплатно.

6.2. Для ознакомления документация об аукционе  размещается на сайте Псковской области – www.velikieluki.ru

7. Перечень  и формы документов, представляемых участником размещения заказа

1. Опись представленных документов.

2. Анкета участника размещения заказа  (по форме, оригинал).

3. Аукционное предложение (по форме, оригинал).

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

6. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих  соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, составляющих предмет аукциона.

При необходимости, участником размещения заказа по собственной инициативе, приведенный выше список может быть дополнен документами, поясняющими  отдельные положения своей заявки на участие в аукционе.

8. Требования к документам, подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

8.1. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа являются руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, индивидуальный предприниматель, физическое лицо,  полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке.

Документами, подтверждающими полномочия руководителя  юридического лица,  являются:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;

б) документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. В качестве такого документа может быть представлена заверенная копия протокола (выписка из протокола) или решения (в хозяйственных обществах), копия приказа или распоряжения (в государственных унитарных предприятиях, государственных учреждениях).

Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего документы и материалы, входящие в заявку на участие в аукционе, полностью совпадают со сведениями, содержащимися в  выписке (или нотариально заверенной копии такой выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица.

Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях:

- не представлен какой-либо из документов, указанных в п.8.1;

- сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего документы и материалы, входящие в заявку на участие в аукционе, полностью или частично не совпадают со сведениями, содержащимися в выписке (или нотариально заверенной копии такой выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица.

Документом, подтверждающим полномочия индивидуального предпринимателя, является выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;

Документом, подтверждающим полномочия физического лица,  является документ, удостоверяющий личность физического лица.

8.2. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке.

Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на основании доверенности, являются:

а) доверенность  на право участия в аукционе, включая право на получение карточки участника аукциона и право поднятия карточки после объявления аукционистом цены контракта.

б)  документ, удостоверяющий личность;

8.3. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке.

Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства).

Документы и материалы, входящие в заявку на участие в аукционе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица.

Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанная руководителем юридического лица, или оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица.

9. Разъяснение положений документации об аукционе

и внесение в нее изменений

9.1. Любой участник размещения заказа вправе направить уполномоченному органу в письменной форме, в том числе в форме электронного документа запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган направляет участнику размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

9.2. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение  размещается уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

9.3. Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа  вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются уполномоченным органом, в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

10. Требования к оформлению и подаче заявки на участие в аукционе

10.1. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменной форме и в запечатанном конверте, начиная со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении аукциона или размещения его на официальном сайте www.velikieluki.ru, по адресу муниципального заказчика, указанному в извещении о проведении аукциона, и должны быть получены муниципальным заказчиком не позднее дня и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона.

10.2. Участник размещения заказа имеет право подать только одну  заявку  в отношении каждого предмета аукциона (лота). Заявки на участие в аукционе

после проведения аукциона не возвращаются и хранятся у уполномоченного органа в течение 3 лет.

10.3. Заявка на участие в аукционе  оформляется на русском языке.

10.4. В состав заявки на участие в аукционе входят документы и материалы, указанные в разделе 7 настоящей инструкции. Документы, для которых в документации об аукционе установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с приведенными формами. Никакие исправления не допускаются.

10.5. Каждый из документов, содержащий больше одного листа, должен быть сброшюрован и пронумерован, а также скреплен печатью организации и подписью лица, имеющего полномочия для их подписания от имени  участника размещения заказа.

10.6. Все копии документов, входящих в заявку, заверяются подписью уполномоченного лица участника аукциона и печатью организации, если иное не оговорено в документации об аукционе. Опись документов скрепляется подписью и печатью участника размещения заказа.

10.7.  Заявка на участие в аукционе запечатывается в конверт, на котором указывается наименование открытого аукциона.

10.8. При отправке заявки на участие в аукционе по почте (экспресс-почте и т.д.) не допускается вкладывать документы, входящие в заявку на участие в аукционе, во внешний конверт, предназначенный для отправки заявки по почте. Все документы заявки на участие в аукционе должны быть во внутреннем конверте, что соответствует требованиям, указанным в п. 7 данного раздела инструкции.

10.9. Представленная заявка на участие в аукционе регистрируется уполномоченным органом в журнале. По требованию участника размещения заказа  выдается расписка с указанием даты получения документов. Принятые документы  хранятся в сейфе до времени и даты проведения аукциона.

10.10. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать ее в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, которые совпадают соответственно  с днем и временем окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

11.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе.

11.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе и в признании его участником аукциона. По результатам рассмотрения заявок оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается уполномоченным органом на официальном сайте.

11.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

11.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

12. Права и обязанности участника аукциона при проведении аукциона

12.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. В зал проведения аукциона от каждого участника аукциона допускаются участник аукциона или его официальный представитель и консультант.

12.2. Участники аукциона и их официальные уполномоченные представители должны пройти регистрацию. Регистрация участников аукциона и их официальных уполномоченных представителей начинается за 30 минут до начала проведения аукциона и заканчивается перед проведением аукциона по каждому из лотов. При регистрации участник аукциона или его официальный уполномоченный представитель должен предоставить следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;

-доверенность на представление интересов участника аукциона, подтверждающая и определяющая полномочия официального представителя участника аукциона при проведении аукциона (если указанная доверенность не была представлена в составе поданной заявки на участие в аукционе  или участник аукциона доверил представлять свои интересы новому  официальному  представителю).

12.3. При регистрации участнику аукциона присваивается номер и выдается карточка-номер, которая используется участником аукциона при проведении аукциона. Участник аукциона не имеет права передавать свою карточку-номер другим участникам аукциона.

12.4. Полученную при регистрации карточку-номер участник аукциона, заявляя предложения по цене контракта, должен поднимать на высоту до уровня головы и прямо по фронту в направлении к ведущему аукциона.

12.5. Председатель аукционной комиссии может принять решение о приостановке процедуры проведения аукциона в случае возникновения необходимости объявления короткого перерыва, когда предмет аукцион составляют два и более лотов.

Форма заявки на участие в аукционе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_____»__________2008 г.

Кому: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Великие Луки

Будучи уполномоченными представлять и действовать от имени _________________ (наименование организации - участника размещения заказа), нижеподписавшиеся настоящим подают заявку для участия в открытом аукционе по размещению заказа на поставку универсального стационарного дистанционно управляемого рентгенодиагностического комплекса с рабочей станцией лаборанта.

Заявка на участие в аукционе содержит следующие документы:

1. Опись представленных документов.

2. Анкета участника размещения заказа  (по форме, оригинал).

3. Аукционное предложение (по форме, оригинал).

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

6. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих  соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, составляющих предмет аукциона.

Нижеподписавшиеся удостоверяют, что сделанные заявления и предоставленные в заявке сведения являются полными и верными во всех деталях.

М.п.                  ________________________           _____________________

(подпись)                                     (Ф.И.О.)

Форма анкеты участника

размещения заказа

Анкета участника размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование организации-поставщика, ИНН |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Руководитель: Ф.И.О |  |
| 4. | Юридический адрес |  |
| 5. | Почтовый адрес |  |
| 6. | Контактное лицо по поставке товаров, номера телефонов |  |
| 7. | Телефоны организации-поставщика с указанием кода города |  |
| 8. | Факс организации-поставщика с указанием кода города |  |
| 9. | Адрес электронной почты организации-поставщика |  |
| 10. | Почтовый адрес, телефон и номер налоговой инспекции, в которой поставлен на учет участник размещения заказа |  |
| 11. | Почтовый адрес, телефон Арбитражного суда, в котором, в случае необходимости, рассматриваются экономические споры |  |
| 12. | Является ли участник размещения заказа субъектом малого предпринимательства (да или нет) |  |

________________________________

(подпись, М.П.)

_______________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма аукционного предложения

АУКЦИОННОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

__________________________________ (указывается  предмета аукциона)

Изучив документацию об аукционе, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку универсального стационарного дистанционно управляемого рентгенодиагностического комплекса с рабочей станцией лаборанта на следующих условиях.

1. Технические характеристики к предлагаемому товару, включая производителя приведены в таблице:

| № п/п | Описание требований | Требуемая функция или величина параметра | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

2. Предлагаемая во время проведения аукциона цена контракта  включает НДС, транспортные расходы, монтаж, стоимость тары, упаковки, маркировки, а также расходы на оплату таможенных пошлин, лицензионных сборов и других обязательных платежей (окончательная фиксированная цена контракта).

3. Срок поставки. 3 месяца с момента заключения муниципального контракта.

4. Место и условия поставки товара: Поставщик поставляет товар до: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Пушкина, д. 5 своим транспортом в течение 3 месяцев с момента заключения муниципального контракта.

5. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев.

Мы обязуемся, в случае, если наша заявка на участие в аукционе будет принята, начать и завершить поставку универсального стационарного дистанционно управляемого рентгенодиагностического комплекса с рабочей станцией лаборанта в указанные сроки и в соответствии с требованиями документации об аукционе.

____________________                                                                         ___________________

(подпись уполномоченного представителя)                                             (должность).

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ УНИВЕРСАЛЬНОГО СТАЦИОНАРНОГО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМОГО РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

С РАБОЧЕЙ СТАНЦИЕЙ ЛАБОРАНТА

ДЛЯ МУЗ «ЦГБ» г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ в 1 квартале 2009 г.    № _______

г. Великие Луки               					«   »  _________  2009 года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Великие Луки, в лице Главного врача Т.А. Авдосеевой, действующего на основании Устава, именуемое  в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________________________________________________________ в лице ________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт по результатам ____________________________________________________________________

- 1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1.Поставщик обязан поставить, а Заказчик принять и оплатить универсальный стационарный дистанционно управляемый ренгенодиагностический комплекс с рабочей станцией лаборанта (1 штука) (далее товар), согласно Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Товар при транспортировке должен находиться в таре и упаковке, которая исключает возможность его порчи или уничтожения при транспортировке любым видом транспорта.

1.3. Товар, поставляемый по муниципальному контракту, должен быть качественным, соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов, социальных норм и правил эксплуатации.

1.4.Поставщик обязан передать Заказчику документы, подтверждающие качество и безопасность товара.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1.  Цена контракта составляет _______ (____________________________) руб. 00 копеек.

2.2.  Цена контракта является твердой и неизменной на протяжении всего срока его действия.

3. СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

3.1. Поставка товара осуществляется в соответствии с извещением о проведении открытого аукциона.

3.2. Поставщик обязуется обеспечить поставку товара в течение 3 месяцев с момента подписания муниципального контракта в полной комплектности и со всеми документами.

3.3. Заказчик выплачивает 30% от цены контракта. Оставшаяся сумма выплачивается  в течение 30 банковских дней с момента поставки безналичным способом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТОВАРА

  - Каждая серия товара, поставляемая в рамках данного контракта, должна иметь все документы по качеству в соответствии с действующим законодательством:

Заказчик	       Поставщик

____________                                                                                          _____________

- Копия действующего сертификата соответствия, заверенная нотариально, или копия, заверенные органом выдавшем сертификат или держателем сертификата.

- Нотариально заверенные копия или копии, заверенные производителем действующих регистрационных удостоверений МЗ РФ на поставляемую медицинскую продукцию.

4.2. Товар, на который документы качества не предоставлены, Покупателем не приходуется и считается не поставленным.

4.3.  Поставщик должен поставить вместе с товаром один экземпляр следующих документов:

- товарную накладную (ссылка на контракт обязательна);

- документы качества;

- счет-фактуру Поставщика с указанием производителя товара, количество продукции, общей суммы.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Условия настоящего контракта и приложение к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного контракта и приложениях к нему.

6.  ПАТЕНТНЫЕ ПРАВА

6.1. Поставщик должен защитить Заказчика от ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также на применение торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием товара или любой его части.

7. ЗАДЕРЖКИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА ПОСТАВЩИКОМ

7.1. Поставка товара должна осуществляться Поставщиком в соответствии с извещением Заказчика.

7.2. Если в период выполнения контракта Поставщик столкнётся с условиями мешающими своевременной поставке товара, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, её предположительной длительности и причины (причинах).

7.3.  После получения уведомления о задержки от Поставщика Заказчик, вправе продлить срок выполнения контракта с Поставщиком с уплатой или без уплаты неустойки.

7.4.  За исключением форс-мажорных обстоятельств, задержка при выполнении Поставщиком своих обязательств по поставкам возлагает на него ответственность за выплату неустойки.

8. НЕУСТОЙКИ

8.1.  В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, Поставщик обязан уплатить неустойку в размере 0,5 % за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик	       Поставщик

____________                                                                                          _____________

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

9.1.  Без ущерба в отношении каких-либо других санкций, применяемых при нарушении условий контракта, Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, направив Поставщику письменное уведомление о не выполнении обязательств в случаях если:

- поставщик не поставит часть или весь товар в сроки, предусмотренные извещением Заказчика или в течении продлённого периода, предоставленного Заказчиком в соответствии с контрактом;

10. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1.  Поставщик не лишается права на обеспечение выполнения контракта и не несёт ответственности за выплаты неустоек или расторжения контракта в силу его невыполнения, если задержка с выполнением контракта или невыполнение обязательств по контракту является результатом форс – мажорных обстоятельств.

10.2  Форс – мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны поставщика, не вызванные его просчетам, небрежностью или носящее непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, революциями, пожарами, наводнениями, эпидемиями, карантинами.

10.3.  При возникновении форс – мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведёт поиск альтернативных способов выполнения контракта, независящих от форс – мажорных обстоятельств.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1.  Все споры и разногласия которые могут возникнуть из настоящего контракта или связи с ним, будут по возможности решаться путём переговоров между сторонами. В случае.

11.2. Если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит передаче на разрешение в Арбитражный суд Псковской области.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ

12.1.  Настоящий контракт вступает в силу с ___ ___________ 2009 г.  и действует до __ ____________ 2009 г. включительно.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр у Заказчика, второй у Поставщика.

Заказчик	       Поставщик

____________                                                                                          _____________

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РАСЧЁТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН.

Заказчик:

Поставщик:

Приложение: Спецификация на поставку универсального стационарного дистанционно управляемого ренгенодиагностического комплекса с рабочей станцией лаборанта.

15. Подписи и печати сторон.

Заказчик:		           	                          Поставщик:

Главный врач МУЗ «ЦГБ»		               _______________________

Т.А. Авдосеева                                              _______________________

___________________   	                        __________________________

М.П.						М.П.

16. Банковские реквизиты, адрес места нахождения сторон:

Поставщик:

# Заказчик: МУЗ «ЦГБ» города Великие Луки

Адрес: 182100 Псковская область

г.Великие Луки ул. Больничная д.10.

ИНН 6025001864 КПП 602501001

Отделение по г.Великие Луки и

В-Лукскому р-ну УФК по

Псковской области

(МУЗ «ЦГБ г.Великие Луки»

л/с 03503011142)

ГРКЦ ГУ Банка России по

Псковской обл. г. Псков

Р/сч 40204810800000000028

БИК 045805001

ОКОНХ 91511ОКПО 01941259

Заказчик:                                                    		    Поставщик:

Главный врач МУЗ «ЦГБ»

Т.А. Авдосеева

__________________________    		                               ________________________

М.П.                                                               		          М.П.

Приложение №1 к муниципальному контракту №_____

Спецификация на поставку универсального стационарного дистанционно управляемого ренгенодиагностического комплекса с рабочей станцией лаборанта.

| № п/п | Описание требований | Требуемая функция или величина параметра | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

Заказчик:						 Поставщик:

Главный врач МУЗ «ЦГБ»

Т.А. Авдосеева.

______________________________   		     __________________________

М.П.							М.П.