## Лист3
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса котировок по поставкам муниципальному учреждению здравоохранения "Станция переливания крови"
морозильника низкотемпературного для карантинизации плазмы MDF 5411.
1. Заказчик:
Муниципальное учреждение здравоохранения "Станция переливания крови", 182100, Псковская область, г.Великие Луки,
ул.Больничная д.4; т/факс: 3-84-80;e-mail:velkrovecom@yandex.ru, контактное лицо: Сироткина Ольга Сергеевна.
2. Форма котировочной заявки: (см. приложение)
3. Источник финансирования: внебюджетные средства
4. Предмет запроса котировок: поставка морозильника низкотемпературного для карантинизации плазмы MDF 5411 - один.
Наименование параметра | Технические требования
Морозильник низкотемпературный для карантинизации плазмы | Наличие
Регистрационное удостоверение МЗ РФ и сертификат соответствия РСТ | наличие
Страна происхождения | Япония
Тип | Вертикальный
Полезный объем | Не менее 482л
Вместимость | Не менее 280 контейнеров по 300 мл со свежезамороженной плазмой
Количество полок | Не менее 4 шт.
Контейнеры для хранения образцов | 6 малых (MDF-05SC) для верхней камеры
4 больших (MDF-05LC) для нижней камеры
Контроль температуры | Микрокомпьютер
Автоматическое восстановление установок морозильника при повторных отключениях электропитания | Соответствует
Аккумулятор | никель-водородный аккумулятор, DC 6 В, 1100 мАч, автоматический заряд
Охлаждающая система | Прямое охлаждение, охлаждающие элементы расположены под каждой полкой
Рефрижерант | R-404А (HFC)
Испаритель | Встроенный (трубчато-пластинчатый тип)
Внешние размеры | Не более 804х772х1802мм
(ширина х глубина х высота)
Внутренние размеры | Не менее 658х607х1272мм
(ширина х глубина х высота)
Внешняя дверь | Оцинкованная сталь с полистероловым отделочным покрытием, 2 двери
Внешняя отделка | Оцинкованная сталь с полистероловым отделочным покрытием
Внутренняя отделка | Стироловая пластмасса
Роликовые опоры | 4
Регулировочных ножек | 2
Изоляция | Вспененный жесткий полиуретан не содержащий CFC
Компрессор | Герметичный роторный тип, 350Вт
Конденсатор | Встроенный
Температурный дисплей | Цифровой, с программированием параметров работы
Функция блокировки клавиатуры дисплей | Соответствует
Функция самодиагностики | Соответствует
Температурная сигнализации | Мигание цифрового индикатора и сигнальной лампочки, зуммер (дистанционная сигнализация)
Наличие контрольного порта доступа | На задней стороне морозильника (30 мм в диаметре)
Возможность графической регистрации температуры | Имеется в качестве дополнительного оборудования
Режим охлаждения | -40° в центре холодильника при температуре окружающей среды +30°С
Регулируемый диапазон температур | -20°С~-40°С
Устанавливаемая температура | -18оС ~ -45оС
Точность контроля температуры | +/-1°С
Возможность подключения в сеть централизованного температурного контроля | Имеется
Источник питания | Стандартное напряжение, переменный ток, одна фаза
Уровень шума | Не более 42 дБ (А) (фоновый шум: 20 дБ)
Крепеж металлический для регистратора температуры | Наличие
Вес | 131кг
Гарантийное обслуживание | Не менее 12 месяцев
5. Место доставки товара: Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная д. 4
6. Срок и условия поставки товара: 1. Июль 2007г.
2. Транспортом поставщика.
3. Поставляемый товар должен соответствовать техническому заданию, сопровождаться сертификатами соответствия.
4. Соответствующие лицензии.
7. Расходы на перевозку включаются в стоимость морозильника.
8. Максимальная цена контракта 120 тыс. руб. (сто двадцать тысяч рублей).
9. Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата за поставленный товар производится в течение 30 дней со дня поставки товара покупателю платежным поручением.
10. Место подачи котировочных заявок: Псковская область, г. Великие Луки, МУЗ "Станция переливания крови", ул. Больничная д. 4, приемная.
Дата начала подачи котировочных заявок: 03.07.2007г.
Дата окончания подачи котировочных заявок: до 17 часов 09.07.2007г.
11. Срок заключения муниципального контракта с победителем в проведении запроса котировок: не позднее 16.07.2007г.