## Лист3
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса котировок по поставкам муниципальному учреждению здравоохранения "Станция переливания крови"
морозильника низкотемпературного для карантинизации плазмы MDF-U5411.
1. Заказчик:
Муниципальное учреждение здравоохранения "Станция переливания крови", 182100, Псковская область, г.Великие Луки,
ул.Больничная д.4; т/факс: 3-84-80;e-mail:velkrovecom@yandex.ru, контактное лицо: Сироткина Ольга Сергеевна.
2. Источник финансирования: областная субвенция
3. Предмет запроса котировок: поставка морозильника низкотемпературного для карантинизации плазмы MDF-U5411 - четыре.
Наименование | Параметры
Морозильник низкотемпературный для хранения плазмы крови типа MDF-U5411 Plasma Freezer (Япония, Sanyo) или эквивалент
Тип | Вертикальный
Полезный объем | Не менее 482л
Вместимость | Не менее 280 контейнеров по 300 мл со свежезамороженной плазмой
Количество полок | Не менее 4 шт.
Контейнеры для хранения образцов | 6 малых (MDF-05SC) для верхней камеры
4 больших (MDF-05LC) для нижней камеры
Контроль температуры | Микрокомпьютер
Автоматическое восстановление установок морозильника при повторных отключениях электропитания | Соответствует
Аккумулятор | никель-водородный аккумулятор, DC 6 В, 1100 мАч, автоматический заряд
Охлаждающая система | Прямое охлаждение, охлаждающие элементы расположены под каждой полкой
Рефрижерант | R-404А (HFC)
Испаритель | Встроенный (трубчато-пластинчатый тип)
Внешние размеры | Не более 805х775х1805мм
(ширина х глубина х высота)
Внутренние размеры | Не менее 650х605х1270мм
(ширина х глубина х высота)
Внешняя дверь | Оцинкованная сталь с полистероловым отделочным покрытием, 2 двери
Внутренняя отделка | Стироловая пластмасса
Роликовые опоры | 4
Регулировочных ножек | 2
Изоляция | Вспененный жесткий полиуретан не содержащий CFC
Компрессор | Герметичный роторный тип, 350Вт
Конденсатор | Встроенный
Температурный дисплей | Цифровой, с программированием параметров работы
Температурная сигнализации | Мигание цифрового индикатора и сигнальной лампочки, зуммер (дистанционная сигнализация)
Наличие контрольного порта доступа | На задней стороне морозильника
Возможность графической регистрации температуры | Имеется в качестве дополнительного оборудования
Режим охлаждения | -40° в центре холодильника при температуре окружающей среды +30°С
Регулируемый диапазон температур | -20°С~-40°С
Устанавливаемая температура | -18оС ~ -45оС
Точность контроля температуры | +/-1°С
Возможность подключения в сеть централизованного температурного контроля | Имеется
Источник питания | Стандартное напряжение, переменный ток, одна фаза
Уровень шума | Не более 42 дБ (А) (фоновый шум: 20 дБ)
Вес | 130-135 кг
Терморегистратор - самописец (включая маркер и комплект бумаги на 1 год) | - 50/ +100 град С
Крепеж металлический для регистратора температуры
Регистрационное удостоверение МЗ РФ и сертификат соответствия РСТ | наличие
Гарантийное обслуживание | Не менее 12 месяцев
4. Место доставки товара: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная д. 4
5. Срок поставки товара: 1. в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта.
2. Транспортом поставщика.
3. Поставляемый товар должен соответствовать техническому заданию, сопровождаться сертификатами соответствия.
4. Соответствующие лицензии.
6. В цену поставки входят все расходы и затраты, связанные с поставкой, включая транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей.
7. Максимальная цена контракта 500 000 рублей (пятьсот тысяч рублей).
8. Срок и порядок оплаты: отсрочка платежа 30 (тридцать) банковских дней со дня подписания акта выполненных работ.
9. Место подачи котировочных заявок: Псковская область, г. Великие Луки, МУЗ "Станция переливания крови", ул. Больничная д. 4, приемная.
Дата начала подачи котировочных заявок: 23.10.07г.
Дата окончания подачи котировочных заявок: до 15 часов 31.10.07г.
10. Срок заключения муниципального контракта с победителем в проведении запроса котировок: в течение 7 дней со дня размещения протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте.